# LB-120F型智能颗粒物中流量采样器

一、执行标准
JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
EJT631-1992《放射性气溶胶采样器》
HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
二、用途
应用滤膜重量法采集大气中颗粒物, 适用于颗粒物采样无人值守全天候工作，配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多种颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测。
三、性能特点
1、体积小，重量轻，携带方便，采集多种颗粒物于一体，并自动测量大气压力。
2、采用进口电子流量计与微电脑相结合，智能化程度高，使用简单。
3、采用进口宽温OLED显示屏，可在超低温环境中工作，良好人机界面，交互式操作。
4、 采用无刷电机抽气泵，长期连续工作可靠性高，低噪音，使用寿命长。
5、  实时时钟，有定时采样、间隔采样，多次采样，循环采样等多种采样方式，供应户选择使用。
6、  仪器可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中的掉电时间，并可供用户查询掉电时间。
7、  自动故障保护功能，在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
8、  三脚架云台式设计，方便操作。
9、  选配交直流两用型主机及ZD-24型直流电源箱，可在无交流电的场合采样。
10、自动流量控制，嵌入式软件设计，自动计算采样体积，采样数据自动记忆，下次开机优先使用，实现一键采样。
11、采集TSP、PM10、PM5、PM2.5于一体，切割器均采用铝合金材质，抗静电吸附。
12、标准时间，延时时间，采样时间，采样次数，累计流量，瞬时流量，大气压力等多参数显示。
13、用户可通过键盘对仪器进行标定，维护需密码进入，保证仪器数据安全，不会被轻易的修改出错，并且提供恢复出厂设置的功能。
14、消音装置，实现超低音运行，噪音小于50 dB(A)
四、技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | （50～150）L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 控制方式 | 手动或自动，24小时内任意设定开关机时间 |
| 延时时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 间隔时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 累计时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm |
| 流量稳定性 | ≤3%（在阻力变化3 Kpa ~6Kpa，电网波动≤±10%） |
| 断电保护时间 | 大于三年 |
| 计时精度 | 24小时±2S |
| 采样次数 | 1～99次 |
| 计前温度 | （-30～+99）℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大气压 | （70～130）Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) |
| 噪声 | ＜5 0dB(A) |
| 功耗 | ＜20W |
| 外形尺寸 | （长225×宽160×高280）mm |
| 整机重量 | 约4kg |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！